耕莘健康管理專科學校 高壓滅菌鍋安全作業標準
作業種類區分：			高溫操作作業
單位作業名稱：			高壓滅菌鍋作業
作 業 方 式 ：			個人作業或協力作業
使用處理材料：			實驗前、後的藥品及器材
使用器具工具：			內鍋
防 護 器 具 ：			實驗衣、護目鏡及隔熱手套
資 格 限 制 ：			第一種壓力容器訓練合格
工作步驟		工作方法		不安全因素	安全措施	事故處理
1.作業前		1-1檢查電源，並將釜內鐵籃取出確認內鍋水是否足夠（添加去離子水至高於底蓋5cm，加水前須將出水口關閉）。 / 1-2檢查計時器是否正常運作。 / 1-3檢查手動排氣閥是否關閉及檢查出水口與出氣口有無關閉。 / 1-4將需要滅菌之物品放入鐵籃中後再放入釜內，鐵籃提把需下壓，並確實將滅菌釜蓋子推回後轉緊。 / 1-5檢查面板之功能調整需在STER狀態，且旋鈕需設定好滅菌溫度(℃)、時間(min)之後起動滅菌鍵，開始滅菌		1-1被大量噴出高溫氣體灼傷。	1-1注意壓力表指數。 / 1-2帶上防護手套及護目鏡。	1.通知場所負責人或管理人、科辦公室、警衛室、環安組。 / 2.受傷人員送衛保組或醫院治療 。 / 3.機具設備報請營保組或廠商維修。
2.作業中		2-1專心操作並配戴防護器具。 / 2-2操作人員嚴禁嬉戲。 / 2-3注意是否確實關閉滅菌鍋及手動排氣閥。		2-1被大量噴出高溫氣體灼傷。	2-1注意壓力表指數。 / 2-2帶上防護手套及護目鏡。	2同1
3.作業後		3-1打開手動排氣閥，排除內鍋蒸氣，直至內鍋壓力回到0kg為止。 / 3-2滅菌物品為液體時，滅菌完成後關閉電源使其自然排氣洩壓，不可使用手動快速排氣，否則會易造成滅菌液體飛濺噴灑。 / 3-3將蓋子旋開，且身體與臉部不可靠近釜口，避免遭蒸氣燙傷。 / 3-4戴上棉質手套取出物品且將蓋子推回但不閉上。 / 3-5取出滅菌的物品，關閉電源。		3-1被大量噴出高溫氣體灼傷。 / 3-2被機具或清理時灼傷。	3-1注意壓力表指數。 / 3-2帶上防護手套及護目鏡。	3同1
圖 / 解

實驗室負責人： 製表人： 發行日期: